## Sheet1
| David | Sam | Chris M |  | Anova: Single Factor
1 | 10.15 | 10.175 | 10.26
2 | 10.22 | 10.145 | 10.28 |  | SUMMARY
3 | 10.245 | 10.19 | 10.255 |  | Groups | Count | Sum | Average | Variance
4 | 10.285 | 10.18 | 10.295 |  | David | 5 | 51.16 | 10.232 | 0.0026575
5 | 10.26 | 10.215 | 10.24 |  | Sam | 5 | 50.905 | 10.181 | 0.0006425
Average | 10.232 | 10.181 | 10.266 |  | Chris M | 5 | 51.33 | 10.266 | 0.0004675
Std. Dev. | 0.051551 | 0.025348 | 0.021622
Variance | 0.0026575 | 0.0006425 | 0.0004675
Repeatability | 0.035438 |  |  |  | ANOVA
Reproducibility | 0.042782 |  |  |  | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
[5 empty] | Between Groups | 0.018303 | 2 | 0.0091517 | 7.2873 | 0.0084778 | 3.8853
[5 empty] | Within Groups | 0.01507 | 12 | 0.0012558
[5 empty] | Total | 0.033373 | 14
Contributor | Magnitude | Type | Distribution | Divisor | df | Std. Uncert | Variance | % Contribution | u^4
Repeatability | 0.035438 | A | Normal | 1 | 12 | 0.035438 | 0.0012558 | 40.66% | 1.3143e-07
Reproducibility | 0.042782 | A | Normal | 1 | 2 | 0.042782 | 0.0018303 | 59.27% | 1.6751e-06
Resolution | 0.005 | B | Resolution | 3.4641 | 1000 | 0.0014434 | 2.0833e-06 | 0.06746% | 4.3403e-15
Uncertainty of Weight | 0.000512 | B | Normal (k=2) | 2 | 1000 | 0.000256 | 6.5536e-08 | 0.002122% | 4.295e-18
|  |  |  | Combined Uncertainty |  | 0.055573 | 0.0030883 | 100% | 1.8065e-06
|  |  |  | Effective Deg. Of Freedom |  | 5
|  |  |  | Coverage Factor (k=) |  | 2.6487
|  |  |  | Expanded Uncertainty |  | 0.14719
| Adam | Mike | Chris |  | Anova: Single Factor
| 11.66 | 11.64 | 11.585
| 11.645 | 11.605 | 11.61 |  | SUMMARY
| 11.64 | 11.63 | 11.635 |  | Groups | Count | Sum | Average | Variance
| 11.64 | 11.645 | 11.61 |  | Adam | 5 | 58.22 | 11.644 | 9.25e-05
| 11.635 | 11.645 | 11.59 |  | Mike | 5 | 58.165 | 11.633 | 0.0002825
Average | 11.644 | 11.633 | 11.606 |  | Chris | 5 | 58.03 | 11.606 | 0.0003925
Std. Dev. | 0.0096177 | 0.016808 | 0.019812
Variance | 9.25e-05 | 0.0002825 | 0.0003925
Repeatability | 0.015995 |  |  |  | ANOVA
Reproducibility | 0.019553 |  |  |  | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
[5 empty] | Between Groups | 0.0038233 | 2 | 0.0019117 | 7.4723 | 0.0078029 | 3.8853
[5 empty] | Within Groups | 0.00307 | 12 | 0.00025583
[5 empty] | Total | 0.0068933 | 14
Contributor | Magnitude | Type | Distribution | Divisor | df | Std. Uncert | Variance | % Contribution | u^4
Repeatability | 0.015995 | A | Normal | 1 | 12 | 0.015995 | 0.00025583 | 39.95% | 5.4542e-09
Reproducibility | 0.019553 | A | Normal | 1 | 2 | 0.019553 | 0.00038233 | 59.71% | 7.3089e-08
Resolution | 0.005 | B | Resolution | 3.4641 | 1000 | 0.0014434 | 2.0833e-06 | 0.3254% | 4.3403e-15
Uncertainty of Weight | 0.000512 | B | Normal (k=2) | 2 | 1000 | 0.000256 | 6.5536e-08 | 0.01023% | 4.295e-18
|  |  |  | Combined Uncertainty |  | 0.025304 | 0.00064032 | 100% | 7.8544e-08
|  |  |  | Effective Deg. Of Freedom |  | 5
|  |  |  | Coverage Factor (k=) |  | 2.6487
|  |  |  | Expanded Uncertainty |  | 0.067023
Anova: Single Factor
SUMMARY
[5 empty] | Groups | Count | Sum | Average | Variance
[5 empty] | Mike | 5 | 58.165 | 11.633 | 0.0002825
[5 empty] | Chris | 5 | 58.03 | 11.606 | 0.0003925
ANOVA
[5 empty] | Source of Variation | SS | df | MS | F | P-value | F crit
[5 empty] | Between Groups | 0.0018225 | 1 | 0.0018225 | 5.4 | 0.048631 | 5.3177
[5 empty] | Within Groups | 0.0027 | 8 | 0.0003375
[5 empty] | Total | 0.0045225 | 9